Перед использованием аппарата внимательно прочтите инструкцию

## Общее описание

Представленный ультразвуковой скейлер UDS-L сделанный в Guilin WOODPECKER Medical Instrument Co., Ltd., с возможностью использования в эндодонтии. Эта функция очень важна при лечении корневых каналов.  Преимущества этой модели перед однотипными скейлерами:

1. Две функции : скейлинг и эндодонтия

2. Регулирование частоты.

3. Автоклавирование наконечника.

4. Наглядный цифровой контроль частоты.

Комплектация

Упаковка UDS-L содержит:

- Главный блок-1

- Наконечник-1

- Трансформатор-1

- Ножная педаль -1

- Насадки для скейлера различные- 5

- Трубка для воды -1

- Специальный ключ -1

- Шланг скейлера -1

- Трехсторонний штуцер -1

- Уплотнительное кольцо - 4

- Упаковочный лист -1

- Инструкция -1

- Насадка для эндочака -1

- Пластиковая ёмкость 800мл. -1

- Пластиковая трубка 1м -1

Технические параметры

##### Параметры сети питания: 220-230 В; 50 Гц; 150 мА

Разъемы питания  	24В, 50Гц 1.3А

5В, 50Гц, 200мА

Мощность: 3-20 Вт (регулируемая)

Частота: 28 +- 3 кГц

Плавкий предохранитель:  1.6А/250В

Плавкий предохранитель:  0.5А/250В

Давление воды: 0,01-0,5 Мпа

Вес основного блока: 0,73 Кг

Вес блока питания: 1,25 Кг

Режим: Непрерывная регуляция

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды: 5-40 гр

Относительная влажность: не более 80%

Иллюстрации к инструкции

Рис. 1 Главный блок UDS-L

Рис. 2 Соединения главного блока с педалью и трансформатором

Рис.3. Подключение к гидроблоку стоматологической установки

Рис.4. Подключение главного блока UDS-L к емкости для воды

Рис.5. Наконечник скейлера

Рис.6 Использование насадки скейлинга, эндочака при помощи специального ключа

Рис.7 Скейлер в работе

Инструкция и паспорт

- Откройте упаковочную коробку, выньте все аксессуары комплекта и сравните с упаковочным листом.

- Выньте аппарат скейлера и положите на ровную поверхность.

- Поверните выключатель контроллера воды по часовой стрелки до максимума и нажмите кнопку «+» регулировки интенсивности вибрации до оптимальной величины.

- Вставьте штекер педали в разъем главного блока скейлера (рис 2).

- Соедините водяной шланг с тройником и разъемом подачи воды (рис.3).

- Соберите скейлер: прикрутите выбранную насадку специальным ключом по часовой стрелке, затем соедините наконечник скейлера с тубингом не вращая.

- Соедините главный блок скейлера с разъемом трансформатора.

- Включите главный блок скейлера и тогда одновременно включатся индикатор скейлера и пять светодиодов регулятора мощности скейлера.

- Инструкция для главных компонентов разборного наконечника скейлера.

  - Носик: может быть снят, вы можете отвернуть против часовой стрелки и протереть спиртосодержащей салфеткой.

  - Прокладка: может быть снята и протерта спиртосодержащей салфеткой.

  - Наконечник: главная часть может быть автоклавирована при  135ºС , 0,22 МПа

  - Соединительная часть и тубинг: не допускайте попадания воды.

Внимание! Не допускайте к электрическим разъемам скейлера попадания воды.

- Как использовать автономную подачу воды в систему.

- Соединяем емкость с главным блоком скейлера (рис.4)

- Включаем автоматическую подачу воды из емкости.

- Автоматически вода подается в систему под давлением.

Внимание! Система работает при условии стабильной подачи воды, для этого необходимо  постоянное избыточное давление.

Инструкция по эксплуатации устройства:

- Методы операции со скейлером. Врач должен держать скейлер в положении пишущей ручки, чтобы управлять скейлером согласно общим требованиям. Регулируйте интенсивность вибрации на минимум, а воды на максимум, для включения режима скейлинга.

- Нормальный режим вибрации 30±3КГц.  Под нормальным напором воды легкими касаниями и уверенными движениями вперед-назад зубные отложения будут удалены все без видимых усилий. Слишком частые движения и стояние на одном  и том же месте ЗАПРЕЩЕНЫ!

- Выбор типа насадки скейлера по вашему желанию, прикручивайте к наконечнику с помощью специального ключа.(Рис.6)

- Интенсивность вибрации: Выбор интенсивности вибрации по желанию, обычно устанавливается нажатием кнопки где-то на середину шкалы светодиодов. Более интенсивная вибрация устанавливается для специальных клинических случаев.

- Выбор воды: Нажмите на ножную педаль, затем регулятором подачи воды настройте струю воды на «водяной туман»,  это состояние необходимо для охлаждения вибрирующий насадки и очистке зуба.

- Использование насадки №1 для очистки зубов. Насадка №1 должна располагаться с наружной стороны касательно зубу равномерными движениями вперед-назад.  Движения должны быть легкими, без сильного нажима,  иначе причините боль пациенту и сломаете насадку скейлера.

- Использование насадки №2 для очистки зубов. Насадка №2 используется при сильных зубных отложениях. В процессе снятия отложений острием насадки слегка касайтесь эмали зуба и сохраняйте неизменным угол между насадкой и зубом, оказываете давление ТОЛЬКО! на зубных отложениях.

- Использование насадки №3 для очистки сложных зубных отложений. Насадка №3 должна располагаться с наружной стороны касательно зубу равномерными движениями вперед-назад и откалывающими движениями постепенно снимают зубные отложения кусочком за кусочком.

- Лечение корневых каналов: поставьте файл, обычно используется средняя мощность для лечения каналов, после прохождения канала мощность понизить!  Файлы должны быть стальными без ручки.

- После окончания лечения оставьте скейлер  работающим 30 секунд с водяным потоком для очищения наконечника и насадки.

- От наконечника открутите насадку и стерилизуйте!

Внимание! Не используйте для очистки наконечника ультразвуковую ванну!

Стерилизация

- Стерилизация наконечника

Опциональная для автоклава температура/давление

  - 121 градус по Цельсию/(1 bar)0.1MPa

  - 135 градус по Цельсию/(2.2 bar)0.22MPa

Отсоедините наконечник и выкрутите насадку или файл после обработки.

Упакуйте наконечник в стерильную упаковку.

В случае если он не остыл, используйте естественное охлаждение (комнатная температура).

Замечания

  - Убедитесь что насадка отвинчена от наконечника и не стерилизуйте с другими.

  - Обратите внимание на то что внешняя оболочка наконечника не повреждена во время обработки и стерилизации. Не смазывайте маслом поверхность наконечника.

  - На конце наконечника есть два водяных кольца которые необходимо периодически смазывать специальным стоматологическим маслом. Это продлит их срок службы. Когда они износятся поменяйте на новые.

  - Запрещаются следующие методы стерилизации:

1. Опускать наконечник в кипящую воду.

2. Опускать наконечник в дезрастворы такие как спиртовой, йодный, glutaraldehyde.

3. Опускать наконечник в духовку или микроволновую печь.

2.  Дезинфекция насадок и файлов

Все насадки и файлы могут дезинфицироваться спиртовой или дезинфекционной салфеткой. Также можно стерилизовать их при высокой температуре в стерилизаторе под давлением.

3. Дезинфекция ключа

Ключ может стерилизоваться обычным нейтральным дезинфицирующим раствором а также при высокой температуре в стерилизаторе под давлением.

4. Очистку ключа, файлов и насадок можно также производить при помощи ультразвуковой ванны.

9. ВНИМАНИЕ

- Храните скалер чистым до и после применения

- Наконечник, насадки и ключ должны стерилизоваться перед каждым использованием.

- Не вкручивайте или выкручивайте насадку когда нога в это время находится на педали.

- Во время процедуры, насадка должна быть вкручена, так чтобы распылялся спрей.

- Меняйте насадку когда она износилась или повреждена.

- Нельзя прилагать больших усилий для вкручивания насадки иначе можно повредить цангу, нельзя самостоятельно обтачивать насадку если она изношена.

- Не пользуйтесь грязной водой. Не используйте дистиллированную воду с соляным раствором.

- Если использование воды происходит не под гидравлическим давлением, уровень воды должен быть выше головы пациента на метр.

- Убедитесь что жидкость не собирается на стыке наконечника и шланга.

- Не перетягивайте шланг во время процедур.

- Пожалуйста, не роняйте наконечник.

- После процедур отключите питание и выдерните вилку из розетки.

- Как компания-профессионал производящая изделия медицинского назначения мы ответственны за безопасность в том случае, если любое вмешательство производилось специалистами завода-изготовителя либо специалистом авторизованного дистрибьютера и замена запасных частей производилась нами согласно техническому описанию.

- Во избежании поломки наконечника используйте насадки которые произведены заводом изготовителем под маркой «Woodpecker». Шаг резьбы у каждого производителя свой и поэтому использование насадок других производителей приведет в конечном итоге к поломке наконечника и в данном случае, этот случай считается не гарантийным.

# Text boxes

UDS-L Пьезоэлектрический скейлер

##### WOODPECKER

Инструкция по эксплуатации и паспорт